拜城县医共体总医院救护车      采购项目招标参数

一、防护（负压）型监护型救护车3台招标参数

| 序号 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 一 | 抢救监护型救护车 | 功能：主要为转运、救治和监护抢救重症病人的专用监护型负压救护车V362 |
| 1 | 产品公告 | 投标人所投的整车产品交付前须是已列入国家发改委或工信部发布的 《车辆生产企业及产品公告目录》中列明的“救护车”车型，提供证明材料或承诺函。 |
| 二 | 车辆技术要求 | 主要参数 |
| 2.1 | 整车尺寸 |
| 2.1.1 | ★ 外形尺寸 | 5400≥长≥5300mm、宽≥2000mm、2430≥高≥2400mm |
| 2.1.2 | 医疗舱尺寸 | 2900≥长≥2800mm、1800≥宽≥1700mm、1750≥高≥1700mm |
| 2.1.3 | 轴距 | ≥3300mm |
| 2.2 | 发动机 |  |
| 2.2.1 | 排量 | ≥1900ml |
| 2.2.2 | 燃油类型 | 汽油 |
| 2.2.3 | 额定功率 | ≥145Kw |
| 2.2.4 | 最大扭矩 | ≥300N.m |
| 2.2.5 | 型式 | 直列四缸、涡轮增压、汽油机 |
| 2.2.6 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 2.2.7 | 最高时速 | ≥150KM/h |
| 2.3 | 载重 |
| 2.3.1 | 整备质量 | ≤2700 Kg |
| 2.3.2 | 总质量 | ≥3300 Kg |
| 2.4 | 底盘 |
| 2.4.1 | 变速器 | 五档手动变速器 |
| 2.4.2 | 悬架系统 | 麦弗逊式独立前悬/钢板弹簧非独立悬挂 |
| 2.4.3 | 制动系统 | 前后盘式制动，博世9.1版ABS+EBD |
| 2.4.4 | 车轮及轮胎 | 钢制轮毂 |
| 2.4.5 | ★车辆授 权 | 提供车辆生产厂家给予投标人的正式有效年度授权，允许投标人 使用车辆生产厂家生产的车辆进行专用车辆改装及销售，授权函 范围要包括该投标车辆（提供授权复印件盖公章，原件备查） |
| 2.4.6 | 车窗 | 前排电动升降车窗 |
| 2.5 | 安全 |
| 2.5.1 | 安全气囊 | 驾驶座安全气囊 |
| 2.5.2 | 安全带 | 三点式安全带、驾驶座安全带未系提示 |
| 3.5.3 | 行驶安全 | 车身电子稳定系统（ESP），驾驶椅6向调节，前排3座。 |
| 三 | 改装技术要求 | 主要参数 |
| 3.1 | 车辆外观 | 1、救护车车身外表颜色为白色； 2、医疗舱左侧两车窗全贴不透光白膜，其余车窗贴2/3不透光白膜。 |
| 3.2 | 警示系统 | 1、车前顶分散式安装蓝色LED爆闪警灯，车前部安装爆闪灯≥3件，左右两侧至少各安装爆闪灯1件，尾部安装爆闪灯≥2件，提供公告照片及实物照片为证，考虑安全可靠，须提供警灯电磁兼容报告； 2、电子警报器：分体式结构，有效地将控制系统与主机分离；大功率高保真；微电脑芯片控制，警音频率稳定；控制器采用手柄式外观设计，方便安装和操作，具有警灯控制功能。 警调名称：开道、救护、消防、治安、手动、汽笛、低音 工作电压：DC12V 输出功率：100W 输出阻抗：8Ω 话筒频响：200Hz~10KHz±3dB 新增灯控：2路灯控 警音输出电压： AC28V±1V 喊话输出电压：≥AC18V |
| 3.3 | 照明系统 | 车内照明：医疗舱内顶安装照明灯≥4盏，车内照明灯参数要求如下： 输液射灯：医疗舱内顶安装输液射灯≥2盏，冷白6000-6500K ，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用，输液射灯参数如下： 担架射灯：医疗舱尾部安装LED照明灯≥1盏，灯碗可360度旋转，白光，高亮度600-6500K，可在担架上下车时辅助照明使用，担架射灯参数要求如下： 电压：DC12V； LED要求：6颗LED； 安装方式：明装，平面螺栓固定； 灯具特点：灯碗可360度旋转； 亮度：白光，高亮度600-6500K； 光通量：1200lm以上； 外场照明灯：车顶前部安装LED照明灯≥2盏，车顶左右两侧各安装LED照明灯≥1盏，外场照明灯要求如下： 外罩颜色：白色外罩； 电压：DC12V； 安装方式：螺装； 为了保证防水特性，灯具必须配备 AMP防水护套； |
| 3.4 | 空调及通风换气系统 |
| 3.4.1 | 驾驶室 | 驾驶室冷暖空调； |
| 3.4.2 | 医疗舱 | 医疗舱空调，水暖散热器≧2个； |
| 3.4.3 | 换气系统 | 1、应采用优质产品，上排风换气扇，低噪音风扇，换气系统参数要求如下： 额定电压：12V 额定功率：40W 噪音：≤63dB 换气量：≥700m3/h 2、医疗舱右侧拉门带推拉窗，提供公告照片。 |
| 3.5 | 医疗舱设计 |
| 3.5.1 | 医疗舱布局 | 医疗舱左侧氧气瓶柜、仪器柜、医疗舱左上方吊柜； 隔断后多功能柜； 左上方吊柜的柜门结构采用外盖式，柜门上带透明材料可以保证看到里面的药品及耗材；提供实车照片说明。 |
| 3.5.2 | 医疗舱内饰材料 | 高分子复合材料，易清洗，要求满足GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。 |
| 3.5.3 | 柜体材料 | 提供柜体制作材料环保检测报告，要求未检出甲醛、镉、铅、汞及六价铬； 提供柜体制作材料阻燃检测报告，要求满足GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。 |
| 3.6 | 供电系统 | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于1000W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座1只、220V电源插座3只； 在拔掉车辆钥匙后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 为保证医疗仓系统稳定可靠，主副电瓶连接只能使用原车信号控制，不允许使用外接双电瓶隔离保护器（增加故障点）。 |
| 3.6.1 | 逆变器 | 应为智能逆变器，12V输入，输出为220V、不小于1000W纯正弦波电源。 为保证逆变器不影响原车电路。 |
| 3.6.2 | 安全保护 | 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.6.3 | 改装线束 | 改装线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线，提供检测报告； |
| 3.6.4 | 附加电瓶 | 应为汽车专用启动电瓶，容量不小于90AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检验的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆息火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 附加电瓶参数如下： 额定电压:12V 20小时率容量:90Ah 储备容量:160min -18℃冷起动电流:450A 循环寿命≥4单元 30s电压≥7.2V |
| 3.7 | 供氧系统 | 10升氧气瓶2件，氧气瓶切换装置，氧气终端2个，刻度式流量湿化瓶1个，呼吸机接口1个。 |
| 5.8 | 座椅与担架系统 | 隔断后中门口折叠座椅、右侧3人座长排座椅（配三副两点式安全带）； 自动上车担架及担架平台、铲式担架1台。 |
| 5.9 | 辅助系统 |
| 5.9.1 | 医疗舱地板革和地板 | 医疗舱地板技术要求： 1、地板采用具有阻燃性质竹胶地板，提供国家汽车质量监督检验中心阻燃报告。 2、医疗舱地板革：采用防水、防腐、耐磨、抗菌、环保材料，便于清洁和整理，且提供CNAS认可的检测机构出具的地板防水、防腐、耐磨、抗菌检验报告。 |
| 5.9.2 | 其它 | 驾驶舱与医疗舱隔断及前后对讲系统； 工作电压：DC12V； 工作电流：350mA； 工作环境：-10℃-60℃； 全方位安全扶手； 灭火器共2个：驾驶室1个（1KG），医疗舱进出舱门处1个（1KG）； 紫外线消毒灯：12V供电，有延时调节装置，考虑安全可靠，须提供消毒灯电磁兼容报告； 固定式输液挂钩2个； 垃圾桶1个； 右侧滑移门固定踏步。 急救箱1个外观尺寸：46*32*19CM 采用EVA减震发泡材料含试剂耗材等隔板，铝合金外壳。 |
| 5.10 | 传染病防护专用设备 |
| 5.10.1 | 负压设备 | 1 总体要求 1.1 设备用途：考虑到救护车病员室内需要集成必要的救护设备，负压救护车排风净化装置采用一体化设计，由紫外线臭氧消毒装置、负压监测与控制器，空气高效过滤、中效活性炭过滤器等组成。 2 技术参数、功能及配置： 2.1 救护车负压排风净化单元：1台； 2.2 符合WS /T 292 － 2008《救护车》规定的指标； 2.3 采用单元设计，与救护车工作台或医疗台组成一体,并可实现隐藏安装； 2.4 具备良好的防尘性能，级别IP5X； 2.5 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.25m跌落冲击； 2.6 配备进口品牌风机电机一台，风量不低于510立方/每小时； 2.7 相对压强:启动负压装置时,舱内相对压强在-80Pa～-10Pa； 2.8 外接穿墙端子实现即插即用； 2.9 内置消毒灯装置并配备UV紫外消毒灯1只； 2.10 内置中效活性炭过滤器，捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物；中效过滤器必须满足GB/T 14295-2008《空气过滤器》中计数效率和阻力要求，提供检验报告； 2.11 高效过滤器熔喷布的展开面积应大于等于3平米；高效过滤器必须满足 GB 6165-1985《高效空气过滤器性能试验方法 透过率和阻力》和GB 13554-92《高效空气过滤器》中过滤效率和阻力两项要求，提供检验报告；高效过滤器阻燃性符合DIN53438-F1标准； 2.12 高效过滤器效率:高效过滤器对粒径0.3μm 的携带病菌微粒过滤效率大于99.99%； 2.13 供电电压： AC220V； 3、提供满足WS/T292-2008《救护车》负压要求的第三方检验报告，检验报告上必须有CNAS标记。 |

- 抢救监护型救护车6台招标参数

| 序号 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 一 | 抢救监护型救护车 | 功能：主要为转运、救治和监护抢救重症病人的专用监护型负压救护车V362 |
| 1 | 产品公告 | 投标人所投的整车产品交付前须是已列入国家发改委或工信部发布的 《车辆生产企业及产品公告目录》中列明的“救护车”车型，提供证明材料或承诺函。 |
| 二 | 车辆技术要求 | 主要参数 |
| 2.1 | 整车尺寸 |
| 2.1.1 | ★ 外形尺寸 | 5400≥长≥5300mm、宽≥2000mm、2430≥高≥2400mm |
| 2.1.2 | 医疗舱尺寸 | 2900≥长≥2800mm、1800≥宽≥1700mm、1750≥高≥1700mm |
| 2.1.3 | 轴距 | ≥3300mm |
| 2.2 | 发动机 |  |
| 2.2.1 | 排量 | ≥1900ml |
| 2.2.2 | 燃油类型 | 汽油 |
| 2.2.3 | 额定功率 | ≥145Kw |
| 2.2.4 | 最大扭矩 | ≥300N.m |
| 2.2.5 | 型式 | 直列四缸、涡轮增压、汽油机 |
| 2.2.6 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 2.2.7 | 最高时速 | ≥150KM/h |
| 2.3 | 载重 |
| 2.3.1 | 整备质量 | ≤2700 Kg |
| 2.3.2 | 总质量 | ≥3300 Kg |
| 2.4 | 底盘 |
| 2.4.1 | 变速器 | 五档手动变速器 |
| 2.4.2 | 悬架系统 | 麦弗逊式独立前悬/钢板弹簧非独立悬挂 |
| 2.4.3 | 制动系统 | 前后盘式制动，博世9.1版ABS+EBD |
| 2.4.4 | 车轮及轮胎 | 钢制轮毂 |
| 2.4.5 | ★车辆授 权 | 提供车辆生产厂家给予投标人的正式有效年度授权，允许投标人 使用车辆生产厂家生产的车辆进行专用车辆改装及销售，授权函 范围要包括该投标车辆（提供授权复印件盖公章，原件备查） |
| 2.4.6 | 车窗 | 前排电动升降车窗 |
| 2.5 | 安全 |
| 2.5.1 | 安全气囊 | 驾驶座安全气囊 |
| 2.5.2 | 安全带 | 三点式安全带、驾驶座安全带未系提示 |
| 3.5.3 | 行驶安全 | 车身电子稳定系统（ESP）,驾驶椅6向调节，前排3座。 |
| 三 | 改装技术要求 | 主要参数 |
| 3.1 | 车辆外观 | 1、救护车车身外表颜色为白色； 2、医疗舱左侧两车窗全贴不透光白膜，其余车窗贴2/3不透光白膜。 |
| 3.2 | 警示系统 | 1、车前顶分散式安装蓝色LED爆闪警灯，车前部安装爆闪灯≥3件，左右两侧至少各安装爆闪灯1件，尾部安装爆闪灯≥2件，提供公告照片及实物照片为证，考虑安全可靠，须提供警灯电磁兼容报告； 2、电子警报器：分体式结构，有效地将控制系统与主机分离；大功率高保真；微电脑芯片控制，警音频率稳定；控制器采用手柄式外观设计，方便安装和操作，具有警灯控制功能。 警调名称：开道、救护、消防、治安、手动、汽笛、低音 工作电压：DC12V 输出功率：100W 输出阻抗：8Ω 话筒频响：200Hz~10KHz±3dB 新增灯控：2路灯控 警音输出电压： AC28V±1V 喊话输出电压：≥AC18V |
| 3.3 | 照明系统 | 车内照明：医疗舱内顶安装照明灯≥4盏，车内照明灯参数要求如下： 输液射灯：医疗舱内顶安装输液射灯≥2盏，冷白6000-6500K ，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用，输液射灯参数如下： 担架射灯：医疗舱尾部安装LED照明灯≥1盏，灯碗可360度旋转，白光，高亮度600-6500K，可在担架上下车时辅助照明使用，担架射灯参数要求如下： 电压：DC12V； LED要求：6颗LED； 安装方式：明装，平面螺栓固定； 灯具特点：灯碗可360度旋转； 亮度：白光，高亮度600-6500K； 光通量：1200lm以上； 外场照明灯：车顶前部安装LED照明灯≥2盏，车顶左右两侧各安装LED照明灯≥1盏，外场照明灯要求如下： 外罩颜色：白色外罩； 电压：DC12V； 安装方式：螺装； 为了保证防水特性，灯具必须配备 AMP防水护套； |
| 3.4 | 空调及通风换气系统 |
| 3.4.1 | 驾驶室 | 驾驶室冷暖空调； |
| 3.4.2 | 医疗舱 | 医疗舱空调，水暖散热器≧2个； |
| 3.4.3 | 换气系统 | 1、应采用优质产品，上排风换气扇，低噪音风扇，换气系统参数要求如下： 额定电压：12V 额定功率：40W 噪音：≤63dB 换气量：≥700m3/h 2、医疗舱右侧拉门带推拉窗，提供公告照片。 |
| 3.5 | 医疗舱设计 |
| 3.5.1 | 医疗舱布局 | 医疗舱左侧氧气瓶柜、仪器柜、医疗舱左上方吊柜； 隔断后多功能柜； 左上方吊柜的柜门结构采用外盖式，柜门上带透明材料可以保证看到里面的药品及耗材；提供实车照片说明。 |
| 3.5.2 | 医疗舱内饰材料 | 高分子复合材料，易清洗，要求满足GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。 |
| 3.5.3 | 柜体材料 | 提供柜体制作材料环保检测报告，要求未检出甲醛、镉、铅、汞及六价铬； 提供柜体制作材料阻燃检测报告，要求满足GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。 |
| 3.6 | 供电系统 | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于1000W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座1只、220V电源插座3只； 在拔掉车辆钥匙后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 为保证医疗仓系统稳定可靠，主副电瓶连接只能使用原车信号控制，不允许使用外接双电瓶隔离保护器（增加故障点）。 |
| 3.6.1 | 逆变器 | 应为智能逆变器，12V输入，输出为220V、不小于1000W纯正弦波电源。 为保证逆变器不影响原车电路。 |
| 3.6.2 | 安全保护 | 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.6.3 | 改装线束 | 改装线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线，提供检测报告； |
| 3.6.4 | 附加电瓶 | 应为汽车专用启动电瓶，容量不小于90AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检验的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆息火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 附加电瓶参数如下： 额定电压:12V 20小时率容量:90Ah 储备容量:160min -18℃冷起动电流:450A 循环寿命≥4单元 30s电压≥7.2V |
| 3.7 | 供氧系统 | 10升氧气瓶2件，氧气瓶切换装置，氧气终端2个，刻度式流量湿化瓶1个，呼吸机接口1个。 |
| 5.8 | 座椅与担架系统 | 隔断后中门口折叠座椅、右侧3人座长排座椅（配三副两点式安全带）； 自动上车担架及担架平台、铲式担架1台。 |
| 5.9 | 辅助系统 |
| 5.9.1 | 医疗舱地板革和地板 | 医疗舱地板技术要求： 1、地板采用具有阻燃性质竹胶地板，提供国家汽车质量监督检验中心阻燃报告。 2、医疗舱地板革：采用防水、防腐、耐磨、抗菌、环保材料，便于清洁和整理，且提供CNAS认可的检测机构出具的地板防水、防腐、耐磨、抗菌检验报告。 |
| 5.9.2 | 其它 | 1、驾驶舱与医疗舱隔断及前后对讲系统； 工作电压：DC12V； 工作电流：350mA； 工作环境：-10℃-60℃； 2、全方位安全扶手； 3、灭火器共2个：驾驶室1个（1KG），医疗舱进出舱门处1个（1KG）； 紫外线消毒灯：12V供电，有延时调节装置，考虑安全可靠，须提供消毒灯电磁兼容报告； 4、固定式输液挂钩2个； 5、垃圾桶1个； 6、右侧滑移门固定踏步。 7、急救箱1个外观尺寸：46*32*19CM 采用EVA减震发泡材料含试剂耗材等隔板，铝合金外壳。 |

三、急救转运呼吸机9台技术参数

一、性能特点

1、获得国家药品监督管理局(SDA)、欧盟（CE）认证。

2、气动电控治疗呼吸机，适用于小儿和成人，可接钢瓶或中央气源。

3、设备用途：适用于紧急抢救、转运和急诊科对呼衰病人的抢救与治疗。

4、≥3.8英寸液晶显示屏，可显示2通道波形。中英文显示，可大字体显示、标准显示界面、全参数界面显示。

5、可用于低温大雨等恶劣天气环境的现场救护、转运等。

6、交直流电两用，内置可充电锂电池，电池充满电满负荷工作使用时间可达5小时。

7、简约美观，方便携带，呼吸机主机约≦4kg，包含氧气瓶、内部支架、背包、管道等所有附件≦8kg。

二、通气模式

1、具有容量控制下的辅助/控制通气 A/C（V）、压力控制下的辅助/控制通气 A/C（P）、容量控制型同步间歇指令通气SIMV（V）+PS, 压力控制型同步间歇指令通气SIMV（P）+PS、自主呼吸模式SPONT/CPAP。

2、其他通气功能：

- 叹息

- 手动吸气（MANUAL）

三、设置参数

1、潮气量：50ml -2000ml（VCV容控模式下）

2、呼吸频率：1-60bpm（SIMV模式下1-30bpm）

3、呼气末正压（PEEP）：0-20cmH2O

4、氧浓度：45%-100%，连续可调

5、吸气时间：0.2-10.0s

6、流速触发：0.5～20 L/min

7、压力支持：5～60 cmH2O

8、压力控制：5～60 cmH2O

9、呼气灵敏度： 10%～60%

10、窒息时间： 10～30s

四、监测功能

- 实时波形：容量-时间、流速-时间、压力-时间

- 压力参数：气道峰压、呼末正压、平均气道压

- 容量参数：吸气潮气量、呼气潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量

- 时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比

- 频率参数：呼吸频率、自主呼吸频率

五、报警

具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

- 分钟通气量 报警

- 气道压力报警

- 窒息报警

- 电池电量报警

- 气源压力报警

六、其他功能

- 智能待机功能

- 配便携式背包，携带最大2L氧气瓶及呼吸机组件

四、AED 除颤仪9台招标参数

一、招标参数

1、自动体外除颤仪，可自动分析患者是否需要除颤，需要除颤时自动充电，并发出建议电击的提示；

2、双相截顶指数波，最大能量≤200J；

3、患者阻抗测量范围：≥20-200Ω；

4、坚固耐用，恶劣情况下（5℃工作、40℃工作、40℃/80%RH工作、碰撞后工作）除颤误差：≤±5%，需提供《检验报告》证明；

5、非可电击心律识别率（无人为干预）：≥98.8%；

6、具有CPR节拍器，且节拍器频率符合AHA相关规定；

7、具备醒目、简单明了的操作示意图/说明，提高施救效率；

8、预连接电极片，确保施救效率；

9、具备ECG、现场录音记录功能，并可通过红外端口导出；

10、具备电池电量提示功能，确保设备处于随时可用；

11、防水防尘等级：≥IP55；

12、1.5m跌落后仍可正常工作；

13、电池：待机时间：≥5年，除颤次数：≥100次200J；

14、可选配放置底座、放置箱、放置柜、便携包等多种安装形式，配置便携包；

15、整机重量：≤2kg，方便运送，确保施救时效性；

16、需提供《医疗器械注册证》、注册《检验报告》、防护等级《检测报告》、1.5m跌落《检验报告》等相关证明资料。

五、病人心电监护仪9台 招标参数

- 监护参数

标配：心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)

- 显示

- ≥10英寸彩色显示屏

- 支持同屏显示≥11道波形

- 可根据医护人员临床观察需要自由组合任意4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察

- 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断

- 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势

- 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“经典界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

- 数据存储

标配1G存储空间的数据存储量如下：

- ≥80小时连续参数数据

- ≥60000组NIBP数据

- ≥4000组生理报警事件

- ≥4000组心律失常事件

- ≥80小时全息波形

- 具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充

- 选配内置＞7G的SD永久存储卡：内置卡数据存储更稳定，支持掉电存储，防止监测数据丢失

- 性能特点

- 支持选配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率

- 具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态

- 心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求

- 共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB

- ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全

- 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式

- 具有NFC模式，便于医务人员密切关注心率生理报警情况

- 具有清洁模式，清洁NIBP气路的灰尘，确保血压测量的准确性

- 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护

- 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

- 支持选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息

- 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站

- 技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色（共2个独立的报警指示灯），有利于医护人员远距离辨识报警情况

- 具声光双重三级报警，并可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率

- 血压测量进气口具有除尘设计：防止空气中的微尘进入血压气泵，血压气泵使用寿命更长，血压测量也更准确

- 血压测量具新生儿袖带识别技术，防止因病人类型设置错误，新生儿血压测量时造成气压伤

- 支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网

- 配三通道内置热敏打印机

- 标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、USB口、电源线卡扣（防止电源脱落）

- 通过CE认证

- 通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证

- 在新疆设有注册的售后服务机构，保证售后的及时性和延续性；

六、心电图机9台招标参数

一、工作条件

1.1  该产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5-40℃和相对湿度15%RH-95%RH 的环境下正常工作。

1.2  该产品标配适配器。

二、ECG输入

2.1  ECG输入通道：12导联同步采集

2.2  导联选择：标准、Cabrera

2.3  输入阻抗:≥50M Ω (10Hz)

2.4  频率响应：0.01~300Hz(-3dB)

2.5  定标电压：1mV±2%

2.6  内部噪声：≤12.5μVp-p

2.7  时间常数：≥3.2s

2.8  共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启), ≥110dB (AC 滤波关闭)

2.9  耐极化电压：±600mV

2.10 输入电流: ≤0.01μA

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

三、波形处理

3.1  A/D转换：24 位

3.2  采样率： 16000Hz

3.3  灵敏度选择： 2.5、5、10、20、10/5、20/10 mm/mV、AGC

3.4  抗干扰滤波：交流滤波器：50Hz / 60Hz /关闭

基漂滤波器: 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz

肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭

*低通滤波器: 300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz

3.5  自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量

3.6  自诊断功能：自动测量功能和自动诊断功能可供选择，算法通过欧洲CSE数据认证。

四、接口与存储器

4.1  设备内置存储器，存储病历不小于800例

4.2  数据可通过USB口导入导出

4.3  支持外接U盘可扩展存储空间，支持SD卡存储

4.4 支持二维条码扫描仪和支持无线传输功能；支持内置WIFI

4.5  双USB接口，网络接口, 电源适配器输入接口，SD卡槽

五、机器硬件参数

5.1  5英寸屏 800×480 高清彩色液晶显示，支持触摸屏操作

5.2  机器轻巧便携，重量小于1kg，便于查房和出诊和救护车车载使用。

5.3  显示信息：同屏显示12导心电波形

5.4  主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息

5.5  可设置屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断

六、记录器

6.1  热敏式点阵打印机

6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3%

6.3  自动记录格式：3×4、3×4+1R、1×12、1×12+1R、3×2+2×3

6.4  记录纸规格：热敏记录卷纸：80mm×20m

热敏记录折叠纸：80 mm×70mm×200页

6.5  打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

6.7  可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告，支持3×4、3×4+1R、3×4+3R 、6×2、6×2+1R、12×1

6.8 具有自动心律失常延长打印功能；

6.9  具备在无网格纸上打印网格功能

七、电源：交直流两用

7.1 交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz

7.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间8.5小时，充分保证出诊和查房使用。

八、软件功能

8.1中文输入及中文操作提示和中文报告语言

8.2支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息，简化医生工作

8.3 可直接外接打印机，通过A4纸打印12导心电波形和报告

8.4 支持选配多种文件格式（DAT、PDF、及选配格式SCP、FDA-XML、DICOM）的输出，用于接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求。

- 单通道注射泵9台招标参数

1.3.5寸触摸屏，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。

2.可通过增配支架组合成最多6通道输注泵与4通道输液泵的多通道输注集成系统

3.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器

4.输液模式≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式

5.序列模式：可设置9组序列

6.速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增）

7.预置量范围：0.1– 9999ml（最小0.01 ml/h递增）

8.注射总量显示范围：0-99999.99ml

9.注射精度: ≤±2% 机械精度≤±1%

10.KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO

11.阻塞级别：225mmHg-975mmHg，11级可选择。阻塞报警精度＜±145mmHg，提供证明资料

12.丸剂量：在5ml/h速度运行时，选择225mmHg阻塞压力，丸剂量控制在≤0.33

13.更改速度时完全不需要中断输液，触屏操作直接修改数值。

14.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选

15. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作

16.具有与延长管脱落报警报警

17.事件记录功能：能够存储、回放最多2000个事件

18.具有EN1785救护车认证。

19.声音音量等级：可调10级报警音量。

20.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

21.可选择无线或者有线两种方式连接静脉输注中央站，实现语音通话、护士呼叫功能、远程监护功能

22.分类：I类，防除颤CF型；防护等级IP34

23.内置锂电池，在中速（5ml/h）工作状态下，标配电池工作时间不小于10小时；可选配大容量锂电池，工作时间不小于20小时

24.重量：不大于1.8kg（包含标配电池）

26.批准使用年限10年（提供证明资料）

## 手提式电动吸痰器 9台招标参数

## 1.极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)

## 2.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值

## 3.瞬时抽气速率：≥20 L/min

## 4.贮液瓶：1000mL（PC塑料）

## 5.电源：～220V 50Hz

九、简易呼吸气囊参数： 9套（成人、儿童各一个）

1无毒透明医用材料

2复苏球囊具有良好的弹性

3复苏球囊具有良好的弹性的环形球囊柔软舒适

4 输氧连接管防止扁瘪，能充分给予氧气

5设计安全、实用、合理

6 保持低压的氧气供应，保障病人安全；

十、成人麻醉喉镜参数：9个

1、配置：成人用：弯形镜片大、中、小各一片，手柄一只；小儿用：直形镜片大、小各一片，手柄一只。

2、光线更亮、更白

3、易于清洁和消毒

4、灯泡装在镜片的前端

5、光线可直接照射

6、维护更经济、有效

7、装置简便，采用挂钩连接式，可快速、简便地更换镜片的装置。